附件1：

中型组合式二氧化碳振荡培养箱主要技术参数

- 温控范围：4℃～60℃（环境温度要求：5℃-25℃）

- 温控精度：±0.1℃（恒温状态）

- 温度均匀度：±0.3℃ （37℃时）

- 旋转转速：10～300rpm

- 转速精度：±1rpm

- 振幅度：φ26/φ50 mm（可选）

- 最大容量：≥250mlx54/500mlx35/1000mlx20/2000mlx12/3000mlx8（单层）

- 摇板数量：两块

- 光照强度范围：0-30000Lux可调

- 光照强度精度：≤100Lux

- 光照强度调节：步进1%可调

- 湿度类型：自然增湿

- 最大湿度：95%

- 实时监测系统：环境监测系统实时监测并记录，监测数据可导出保存，可上传云端数据库

- 定时范围：0～999.9小时

- 振荡方式：回旋振荡式

- 驱动方式：五轴驱动

- 安全功能：上下超温报警、上下超速报警、传感器故障报警、独立式超温保护器、独立式漏电、过点跳闸保护、制冷机超负荷保护。

- CO2传感器：IR (红外线)，CO2浓度控制范围：0-20%，CO2浓度控制精度：0.1%，CO2温度范围：4℃～60℃，CO2分布均一性：0.1%

20.样品转移处理系统，≤1ul步进精度，配套96孔板一盒，并配套计数设备，精准计数。

纯水仪主要技术参数

- 电    源：220V±10V/ 50Hz (功率：30～50W)

- RO纯水水质：源水电导率*2%（二级反渗透电导率<5us/cm）@25℃

- UP超纯水水质：电阻率达到18.25MΩ•cm@25℃，

- 双波长紫外灯杀菌，波长为185nm/254nm，0.22微米终端过滤器

- 取水流速：RO纯水：≥1.8L/min，UP超纯水：≥1.5L/min

- 超纯水指标: TOC<3ppb；细菌 <0.01cuf/ml；热源(内毒素) <0.005EU/ml

- 在线三路水质检测：水源TDS值、纯水电导率、超纯水电阻率以及水温监控。

- 开关机反冲时间和待机反冲时间根据不同区域水源的TDS值自动调节；当TDS<200 ppm时，开机反冲时间20秒，关机反冲时间10秒，待机反冲时间20秒；当200ppm<TDS<600 ppm时 ，开机反冲时间40秒，关机反冲时间20秒，待机反冲时间40秒；

- 定时取水：纯水、超纯水取水时间分别可以在1-999分钟内任意单独设置；可直接选择30min、60min、120min三个时间定时取水；包含纯水和超纯水常用取水时间存储模块。

- 多点漏水保护系统，发生漏水自动停止运行并报警。