附件1：

藻类光学显微镜主要技术参数

- 采用先进的第三代HCiS无限远色差校正光学系统。显微镜具备反射光：明场、荧光，CCIC连续色温控制,且同时具备观察、数码摄像功能。

- 主机为智能型，显微镜主机内置TFT液晶显示器，显示显微镜光强、待机时间、色温、倍率等全部参数。特有针孔透光器，自动转换，孔径光阑、视场光阑、光强自动响应配合。

- 目镜：宽视场三目观察，10x/22高眼点，视场直径≥22mm，两只目镜屈光度均可调节，具有快速聚焦功能。

- 研究级高分辨率长工作距离无限远平场相称物镜:10X（NA=0.10，WD=28mm)；20X（NA=0.40 WD=0.9mm）；40X（NA=0.65，WD= 1.4mm）；100X （NA=1.25，WD=0.2mm）

- 聚光镜：转盘式相衬（10X-100X）N.A.1.25阿贝聚光镜转盘相衬多功能转盘，10.20.40.100.暗场.空孔下聚光镜内置视场光栏。

- 编码5孔物镜转换器，显微镜内置显示屏、可识别倍率，光强。

- 调焦机构：调焦限位锁具有防撞及预调焦功能。粗动松紧调整环及左右微动手轮互换机构，调焦范围 26mm，微调格值0.001mm。

- 同步人机工学载物台，230X150mm离合平台，行程:78X55mm，防腐防静电。

- 研究级自动LED科勒照明光源，与倍率和观察方式匹配，寿命3万小时以上。孔径光阑与视场光阑均可调，更准确的控制景深与衬度。

- 显微镜厂家原装高清摄像头: 2000万物理像素,黑白/彩色照相。原厂高清可调试光学接口,高均匀亮度。

10.1、与显微镜同品牌高分辨率数码彩色摄像头：5440x3648分辨率，1"索尼感光器；高速USB3.0传输，速度高达5Gbits/s；信噪比：≥58Bb/800：1；曝光时间长达：0.06毫秒到3600秒。

10.2、原产高清可调试光学接口,高均匀亮度。显微图像分析软件：与显微镜同品牌显微分析软件：全中文显示，画廊功能更易检索，软件参数：兼容系统：Windows 、OS X (Mac OS X)Linux 等； 图像采集及视频录制、2D 平面几何 学测量图像三维形貌、图像剖面线以及弥散化马赛克等操作、多自由度图片及视频添加标尺 HDR / WDR 宽动态范围图像获取、全景图像拼接工具。EDF 景深扩展，彩色合成也可用于合成亮视场图像与荧光图像、图像浮雕。高阶色彩矫正、背景灰度校正、预设参数加载、编辑、删除及导出导入，测量定标参数导出导入，中/英文等多国语言包支持。

11. 品牌电脑配置:HP N01-F335RCN（i3-13100/16G DDR4-3200/1TB固态/180W/串口/HP125有线键鼠/注册升级5-5-5/灰/Win11）23.8。

藻类技术参数：

一、图像分析软件技术参数

1.1  图像处理工具：软件提供了以下图像处理工具：亮度调整、对比度、颜色、灰度图像、灰度色阶、反相、添加文字。

1.2  自动搜索颗粒，选区：选择图像区域分析，体积公式：显示计算公式。

1.3  手动添加颗粒：设置好参数，使用鼠标右键在图像手动添加颗粒。

1.4  目标绘制设置：自动搜索颗粒绘制设置。

1.5  测量：对图像进行几何测量，图库：查看图库，清空：清空结果列表数，Excel：导出结果图像和数据到Excel文件。

超低温冰箱主要技术参数

- 规格：有效容积≥750L，单门立式，2英寸标准冻存盒可存储≥600个，2ml标准冻存管≥60000支。

- 箱体材料采用优质结构钢板，表面耐腐蚀，易清洁；内胆材料采用镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

- 精确控温：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。

- 制冷系统：采用SECOP高效压缩机，EBM品牌低噪音风机，冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。

- 控温性能：采用双制冷单元，依据GB/T20154-2014《低温保存箱》试验条件，温度达到特性点温度稳定运行一小时后，断开一个压缩机，24h后箱内温度≤-80℃（需提供第三方检测报告佐证，检测报告需加盖检测机构CMA认证标识）。

- 屏显功能：≥10.1英寸LCD电容触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。

- 报警模式：具备高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等等声光报警功能，物品存储更安全。

- 数据存储与导出：标配USB数据导出接口，用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出，可记录数据时间≥10年以上。

- 蓄电池：标配大容量蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。

- 安全控制：冰箱数据系统符合FDA 21 CFR part 11要求，并能提供相关文件，可选数字、英文、拼音密码组合，具备层级管理设置；双锁结构设计,自带暗锁，可用挂锁，保证用户存储物品安全性。可选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。

- 箱体保温：高性能VIP航空绝热材料+硬质聚氨酯保温层，箱体发泡层厚度≥127mm,整机≥6道门封，绝热保温效果好。

- 制冷工质：采用环保制冷工质，制冷剂用量符合国家安全标准。

- 温度均匀性：依据YY/T1757-2021《医用冷冻保存箱》要求，整机至少20个点测试，温度均匀性≤4.5℃，波动值≤3℃（需提供第三方检测报告佐证，检测报告需加盖检测机构CMA认证标识）。

- 降温速度：空载降温到-80℃温度，时间≤275min（需提供第三方检测报告佐证，检测报告需加盖检测机构CMA认证标识）。

- 断电回温：空载稳定运行从特性点温度断电回温至-50℃时间≥280min（需提供第三方检测报告佐证，检测报告需加盖检测机构CMA认证标识）。

- 开门回温时间：开门1min降温至-75℃时间≤35min（需提供第三方检测报告佐证，检测报告需加盖检测机构CMA认证标识）。

- 测试孔：标配3个温度测试孔，孔径≤30mm，方便使用温度探头采集箱内温度。

- 依据《CQC6104-2016低温保存箱节能环保认证技术规范》检测的日耗电量≤12Kw.h/24h（需提供第三方检测报告佐证，检测报告需加盖检测机构CMA认证标识）。

- 噪音：正常工作时，噪音值≤53dB（A）（需提供第三方检测报告佐证，检测报告需加盖检测机构CMA认证标识）。

- 电磁兼容：依据GB/T18268.1-2010检验要求，传导发射、辐射发射检测符合要求（需提供第三方检测报告佐证，检测报告需加盖检测机构CMA认证标识）。

- 制造商资质：制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO27001、ISO20000等资质认证，确保生产企业的长期稳定性和可靠性。

- 节能环保：产品通过CQC的节能认证和环保认证。（提供网站截图）

- 质量保证：提供由制造商出具的一年无忧换，五年免费质保服务承诺函。

移液枪主要技术参数

- 卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g。

- 显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。

- 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。

- 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。

- 密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛。

- 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。

- 采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。

- 高精度：比如移取2.5μl体积时，不准确度不大于1.4%，不精确度不大于0.7%。

- 内置RFID 数据芯片，可实现读取功能，可读取数据进行追踪。

包含0.1－2.5μl，2－20μl ，20－200μl，100－1000μl，1－10ml量程，全面满足不同应用需求。