附件1：

电池测试系统主要技术参数

- 恒温一体机

1.输入电源：220V±10%/50HZ

2.电池规格：扣式电池,可放置240个扣电

3.温度范围：0-60摄氏度，箱内有效体积：≥200L

4.温度波动度：≤1℃（空载、温度稳定时）

5.温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时）

6.升温时间：25℃→60℃ ≤30 min

7.降温时间：25℃→0℃ ≤50 min

8.内置240通道四量程充放电设备

5V50mA：量程一：0.2μA~0.1mA；量程二：0.1mA~1mA；量程三：1mA~10mA；量程四：10mA~50mA

9.电压范围：-5V ~ 5V

10.充电模式:恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电

11.放电模式：恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电

12.保护条件：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间

13.电压精度：不低于±0.02%FS

14.电流精度：不低于±0.02%FS

15.支持充放电设备，温箱软件互联

- 二、高低温一体机

1.输入电源：AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相五线制

2.电池规格：扣式电池,可放置80个扣电   温度范围：-70~150摄氏度

3.箱内有效体积：100L

4.冷却方式：风冷式

5.温度波动度：≤1℃（空载、温度稳定时）

6.温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时）

7.升温时间：25℃→150℃ ≤60 min

8.降温时间：25℃→-70℃ ≤75 min

9.最多内置80通道四量程充放电设备

5V50mA：量程一：0.2μA~0.1mA；量程二：0.1mA~1mA；量程三：1mA~10mA；量程四：10mA~50mA

10.电压范围：-5V~5V

11.充电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电

12.放电模式：恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电

13.保护条件：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间

14.电压精度：不低于±0.02%FS

15.电流精度：不低于±0.02%FS

16.支持充放电设备，温箱软件互联；

17.配置1台：高性能台式电脑，512G+2T海量存储