- 附件1：

- 主要技术参数

- 1、萃取釜:工作压力≤50MPa±0.03, 温度85℃，釜体容积1L,釜体材质：316L。容器外设有水夹套及保温层。配料筒、在萃取釜出口端设置安全阀、现场压力测量点，自动调节确保萃取釜内压力超临界始终在萃取工艺参数范围内。萃取温度测量点在萃取釜出口处;

- 2、分离釜：容积0.6L、数量：2个、工作压力：30MPa±0.03，温度90℃。釜体材料为316L不锈钢。容器外设有水夹套及保温层。在容器出口端设置安全阀、排空口、现场压力传感器、温度检测点，容器顶部设置伸入式切向进气；

- 3、混合器：0.5L,设计压力50MPa±0.03、材质316L;

- 4、净化系统：最高工作压力50MPa、材质316L。

- 5、CO2储罐：容积4L,最高工作压力16MPa.材质316L

- 6、阀门: 稳定高精度背压阀，10000PSI 1只，调节阀门1 只；高压截止阀，压力5~50MPa，材质316L；球阀，压力16MPa±0.03，材质304；

- 7、安全阀：压力10~50MPa；

- 8、止回阀：压力 50MPa±0.03，材质316L；

- 9、管路管件:高压管道，φ6×1.5，316L不锈钢，50MPa；低压管道，φ8，316L 不锈钢，30MPa；管件弯头、变径、三通、四通接头、螺栓、螺母、安全阀

- 10、泵类: C02高压泵，恒速恒压最高流量50L/h,宝石柱塞、 出口压力50MPa，流量变频调节, 泵头带冷却系统，过流材质316L ；夹带剂泵：流量4L/h变频调节。

- 11、制冷系统:冷机风冷，制冷量3300Kcal/h；温度控制范围5℃~8℃。冷凝器设计压力16MPa，工作压力 14MPa，材质304；

- 12、加热系统:萃取换热盘管设计压力50MPa±0.03，材质316L；分离换热盘管设计压力30MPa，材质316L；

- 13、PLC控制系统、仪器仪表:智能控制并显示压力、温度、流量等参数，10寸触摸屏，USB导出数据含控制软件；低压电器含断路器、接触器、变频器等，变频器为2台；

- 14、流量计：10MPa±0.03、60L/h 显示瞬时流量和累积流量；

- 15、压力变送器：0- 60MPa，精度等级±0.5%FS；

- 16、温度变送器：0-100℃，精度等级±0.5

- 电源：三相四线制380V/50HZ,9Kw

- 18、温度控制系统：控制范围室温-95℃可调(水浴)。

- 19、气瓶支架：1位式，304不锈钢，配置钢瓶加热；

- 20、设备支架：整体材质为304不锈钢；

- 21、保温：釜体及管道均有必要的保温。

- 22、样品转移处理系统，≤1ml步进精度，并配套计数设备，精准计数

- 23、负责安装，培训

- 24、验收合格后，保修3年，终身负责维修。