附件1.
技术参数：
一、恒温充放电试验箱一体机
（一）技术指标：
1.总通道数：112通道
2.标称容积：200L
3.内箱尺寸：W500 mm×D500 mm×H800 mm(单温区）；
*4.温箱布局：合计四层绝缘托盘放置，两层扣式夹具共80通，两层软包夹具共32通道，托盘可抽拉；
5.满足温度测试方法：GB/T 5170.2-2017 温度试验设备
6.温度范围：0~60℃
7.温度波动度：≤±0.5℃（空载、温度稳定时）
8.温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时）
9.升温时间：25℃→60℃ ≤30 min（空载，平均非线性）
10.降温时间：25℃→0℃ ≤50 min（空载，平均非线性）
11.保温围护结构：外壁材料：优质冷轧钢板，表面喷塑处理，内壁材料：不锈钢板SUS304 ，箱体保温材料：聚氨酯发泡（保温厚度≥50mm）
12.制冷方式：全封闭活塞压缩机制冷
13.电压范围控制：10mV~5V
14.最低放电电压：-5V
*15.电压精度：± 0.01% of  FS
*16.每通道电流输出范围：量程一：0.2μA~0.1mA；量程二：0.1mA~1mA；量程三：1mA~10mA ；量程四：10mA~50mA
*17.电流精度：± 0.01% of  FS
18.恒压截止电流： 
量程一：0.1μA；量程二：1μA量程三：10μA；量程四：50μA ;
19.电流响应时间：≤1ms (10% ~ 90% of FS)；
20.采样频率：10Hz（最小时间间隔：100ms）；
21.充放电模式：恒流充放电、恒压充放电、恒流恒压充放电、恒功率充放电、脉冲充放电等；
22.充放电截止条件：电压、电流、相对时间、容量、能量等；
23.其他测试：支持自定义取点进行 DCIR 的计算；单个脉冲工步支持 32 个不同的脉冲，最小脉冲宽度500ms;
23.保护：掉电数据保护，具有脱机测试功能，可设定安全保护条件，设置参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间
[bookmark: _GoBack]（二）配置清单：电源线1条、配套网线，配套软件。
二、双温区充放电试验箱一体机
（一）技术指标：
1.总通道数：160通道
*2.温区：双温区，双温区独立控温
3.标称容积：100L*2
4.内箱尺寸：≥W500 mm×D500 mm×H400 mm(单温区）；
*5.温箱布局：四层绝缘托盘放置，扣式夹具共160通道，托盘可抽拉
6.满足温度测试方法：GB/T 5170.2-2017 温度试验设备
7.温度范围：0~60℃
8.温度波动度：≤±0.5℃（空载、温度稳定时）
9.温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时）
10.升温时间：25℃→60℃ ≤30 min（空载，平均非线性）
11.降温时间：25℃→0℃ ≤50 min（空载，平均非线性）
12.保温围护结构：外壁材料：优质冷轧钢板，表面喷塑处理，内壁材料：不锈钢板SUS304 ，箱体保温材料：聚氨酯发泡（保温厚度≥50mm）
13.制冷方式：全封闭活塞压缩机制冷
14.电压范围控制：10mV~5V
15最低放电电压：-5V
*16.电压精度：± 0.01% of  FS
*17.每通道电流输出范围：量程一：0.2μA~0.1mA；量程二：0.1mA~1mA；量程三：1mA~10mA ；量程四：10mA~50mA
*18电流精度：± 0.01% of  FS
19.恒压截止电流： 
量程一：0.1μA；量程二：1μA量程三：10μA；量程四：50μA ;
20.电流响应时间：≤1ms (10% ~ 90% of FS)；
21.采样频率：10Hz（最小时间间隔：100ms）；
22.充放电模式：恒流充放电、恒压充放电、恒流恒压充放电、恒功率充放电、脉冲充放电等；
23.充放电截止条件：电压、电流、相对时间、容量、能量等；
24.其他测试：支持自定义取点进行 DCIR 的计算；单个脉冲工步支持 32 个不同的脉冲，最小脉冲宽度500ms;
25.保护：掉电数据保护，具有脱机测试功能，可设定安全保护条件，设置参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间
（2） 配置清单：电源线1条、配套网线，配套软件。
 
 
