附件1：
电化学工作站设备主要技术参数
一、技术指标：
1.电极结构：2，3，4 电极结构
2.具备浮地或接地功能
[bookmark: _GoBack]3.通道卡数：三个通道，全功能，均具有阻抗模块，通道间相互独立，既可独立工作又可进行同步或相同实验
4.具备双恒电位仪功能，可控制旋转环/圆盘装置转速，最多可搭载1套需旋转环盘电极装置。
5.最大电位控制范围：±10 V
6.单个通道最大电流：±1A 连续 , ±1A 峰值（两通道之和 ±2A）
7.最小施加/测量电流量程：≤±1nA，
★8.恒电位仪上升时间：≤ 500ns
★9.最大CV 和 LSV 扫描速度：10000V/s
10.电位测量偏置：满量程，18 位分辨，0.00038% 准确度
11.测量电位分辨率：测量范围的 0.00038%
12.所加电位分辨率：电位范围的 0.0015%
13.电流测量偏置：满量程，18 位分辨，0.00038% 准确度
14.测量电流分辨：电流量程的 0.00038%，8fA
15.所加电流分辨率：电流范围的0.0015%
★16.最小CA和CC的脉冲宽度：≤0.00002秒
17.最大FTACV频率范围：≥1kHz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据
★18.快速数据采集系统：采用18位ADC，双通道同步采样
★19.分析功能：具备离子电导率自动计算功能，可快速根据数据实现数据结果计算分析
20.最大数据长度：200 万点～无限，可拓展
21.交流阻抗频率施加和采集范围：10μHz-1MHz，EIS测试时相位角小于1度。
★22.支持序列自动测量实验设置，数据自动导出，支持循环测试持续过程中支持自动导出已测数据
23.系统控制：为方便教学多台仪器可联用使用，一台主机控制多台仪器同步实验。
★24.两通道之间具备原位阻抗测试功能
★25.实验之间切换时间：≤3秒
二、配置清单：
配备提供交流阻抗拟合电路分析软件，电化学测试及分析软件

