附件1：

宽温域电池测试一体机主要技术参数

1.高低温试验箱混搭一体机：

（1）温度范围：-70~150℃

（2）电池规格及放置数量：32个扣电5V50mA+16个软包5V15A

（3）箱内有效体积：≥100 L

（4）冷却方式：风冷式

（5）温度波动度：≤±0.5℃（空载、温度稳定时）

（6）温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时）

(7）升温时间：25℃→150℃ ≤60 min

(8）降温时间：25℃→-70℃ ≤75 min

(9）内置扣电32通道四量程充放电设备5V50mA： 量程一：0.2μA~0.1mA；量程二：0.1mA~1mA；量程三：1mA~10mA；量程四：10mA~50mA

+软包16通道四量程充放电设备5V15A:量程一：300mA；量程二：3A；量程三：6A；量程四：15A

(10）5V50mA电压范围：-5V~5V

(11）5V15A电压范围：1.5V~5V

(12）充电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电

(13）放电模式：恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电

(14）5V50mA电压、电流精度：不低于±0.01%FS

(15）5V15A电压、电流精度：不低于±0.05%FS

(16）支持充放电设备，温箱软件互联

2.四恒温区一体机：

(1）温度范围：15～60℃

(2）电池规格：扣式电池,可放置128个扣电

(3）≥总容积100L（单温区内容积25L 4温区）

(4）温度波动度：≤1℃（空载、温度稳定时）

(5）温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时）

(6）升温时间：25℃→60℃≤50 min（空载，平均非线性）

(7）降温时间：25℃→15℃≤60 min（空载，平均非线性）

(8）内置128通道四量程充放电设备5V50mA：量程一：0.2μA~0.1mA；量程二：0.1mA~1mA；量程三：1mA~10mA；量程四：10mA~50mA

(9）电压范围：10mV-5V

(10）电压精度：不低于±0.01%FS

(11）电流精度：不低于±0.01%FS

(12）支持充放电设备，温箱软件互联