附件1：

恒温充放电试验箱一体机主要参数

一、设备总体要求

设备为恒温充放电试验箱一体机，提供0-60摄氏度温控环境，用于纽扣电芯电性能及温度试验。支持循环寿命测试、倍率充放电测试、GITT测试、DCIR测试、恒温试验、温度工况性能试验和可靠性试验等，满足科研中电池材料性能的研究。

整机集成240通道电池充放电测试仪与恒温测试系统，配备240个纽扣电芯夹具，夹具设计便于上下料。

二、恒温充放电试验箱一体机技术要求

1.总通道数：240通道

2.标称容积：200L

3.内箱尺寸：≥W500 mm×D500 mm×H800 mm(单温区）；

4.温箱布局：六层绝缘托盘放置，扣式夹具共240通道，托盘可抽拉

5.满足温度测试方法：GB/T 5170.2-2017 温度试验设备

6.温度范围：0~60℃

7.温度波动度：≤±0.5℃（空载、温度稳定时）

8.温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时）

9.升温时间：25℃→60℃ ≤30 min（空载，平均非线性）

10.降温时间：25℃→0℃ ≤50 min（空载，平均非线性）

11.保温围护结构：外壁材料：优质冷轧钢板，表面喷塑处理，内壁材料：不锈钢板SUS304 ，箱体保温材料：聚氨酯发泡（保温厚度≥50mm）

12.制冷方式：全封闭活塞压缩机制冷

13.电压范围控制：10mV~5V

14.最低放电电压：-5V

15.电压精度：± 0.01% of  FS

16.每通道电流输出范围：量程一：0.2μA~0.1mA；量程二：0.1mA~1mA；量程三：1mA~10mA ；量程四：10mA~50mA

17.电流精度：± 0.01% of  FS

18.恒压截止电流：

量程一：0.1μA；量程二：1μA量程三：10μA；量程四：50μA ;

19.电流响应时间：≤1ms (10% ~ 90% of FS)；

20.采样频率：10Hz（最小时间间隔：100ms）；

21.充放电模式：恒流充放电、恒压充放电、恒流恒压充放电、恒功率充放电、脉冲充放电等；

22.充放电截止条件：电压、电流、相对时间、容量、能量等；

23.其他测试：支持自定义取点进行 DCIR 的计算；单个脉冲工步支持 32 个不同的脉冲，最小脉冲宽度500ms;

24.保护：掉电数据保护，具有脱机测试功能，可设定安全保护条件，设置参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间；

25.投标需提供原厂盖章确认技术白皮书。

三、软件及整机配置要求

1.具备恒温充放电试验箱一体机全流程实验操作软件系统，人机操作界面，可自定义设置测试工步及保存测试工步模板；

2.具备可设置保护参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间；

3.打通BTS通信协议，可对温度参数和工步控制条件进行设置；

4.提供现场免费安装调试、操作培训、三年质保及终身技术支持。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温充放电试验箱一体机 | 台 | 1 |
| 2 | 配套网线 | 套 | 1 |
| 3 | 配套软件 | 套 | 1 |