附件1：

恒温扣式充放电一体机主要技术参数

1.*总通道数：160通道

2.温箱布局：四层绝缘托盘放置，扣式夹具共160通道

3.温度范围：0～60℃

4.温度波动度：≤±0.5℃（空载、温度稳定时）

5.温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时）

6.升温时间：25℃→60℃ ≤30 min（空载，平均非线性）

7.降温时间：25℃→60℃ ≤50 min（空载，平均非线性）

8.制冷方式：压缩机制冷

9.电压范围控制：10mV～5V

10.最低放电电压：-5V

11.*电压精度：± 0.01% of  FS

12.*每通道电流输出范围：量程一：0.2μA～0.1mA；量程二：0.1mA～1mA；量程三：1mA～10mA ；量程四：10mA～50mA

13.*电流精度：± 0.01% of  FS

14.恒压截止电流：

量程一：0.1μA；量程二：1μA量程三：10μA；量程四：50μA ;

15.充放电模式：恒流充放电、恒压充放电、恒流恒压充放电、恒功率充放电、脉冲充放电等；

16.充放电截止条件：电压、电流、相对时间、容量、能量等；

17.DCIR测试：支持自定义取点进行DCIR的计算

18.保护：掉电数据保护，具有脱机测试功能，可设定安全保护条件，设置参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间。