附件1：

金相显微镜主要技术参数

1.常规倒置金相显微镜

（1）放大与光学系统：放大倍数范围 50X-2500X，满足常规金相试样微观观察需求；目镜为视度调节型高眼点大视野平场目镜 PL10X/20mm，PL20X/12mm，其中 1 支需配备 0.1mm 十字分划尺，目镜可锁定在观察筒上。

（2）观察与转换机构：观察筒为铰链式三目结构，45°倾斜，固定式分光比 8:2，瞳距可调节，调节范围 47-75mm；物镜转换器为内定位 5 孔结构，适配专用金相物镜；物镜为平场消色差长工作距金相物镜。

（3）调焦与载物台：调焦机构为粗微调同轴设计，粗动每转行程38mm，微调精度 0.002mm；配备粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮扭矩；载物台为三层机械移动平台，采用低手位 X、Y 方向同轴调节，大小 200mm×152mm，移动范围：30mm×30mm，移动精度 0.1mm；配备可拆样品压片，水滴型金属载物台板（中心孔直径 12mm），带 360°旋转手柄。

（4）照明与滤光：支持 100V-240V 宽电压输入，亮度连续可调，灯室为后置式且已预定中心；配备黄绿蓝色滤色片，满足常规观察的滤光需求。

（5）数码成像系统（CCD）：高清1600 万像素，USB3.0 数字式，成像清晰，画面流畅；可连接至计算机进行图像实时成像采集，拍照，录像，测量，编辑，保存和打印图片。详细参数如下：

传感器：16M/MN34120(C)1/2.33”(6.18x4.66)；像素(μm)：1600万像素（1.335x1.335）；G光灵敏度动态范围SN比：R: 2453LSB；Gr: 2444LSB；Gb: 1054LSB；B: 996LSB；FPS/分辨率：6.0@4632x3488；15.0@2320x1740；26.0@1536x1160；采样平均：1x1, 2x2,3x3；曝光时间：0.2ms~2000ms；配套软件功能：可实现显微镜图片实时成像功能，可以实现拖动鼠标任意测量，平行线之间距离测量，任意两点画椭圆，自动计算面积及周长，任意三点画圆并自动计算面积和周长。并可以在保存的图像上面显示所测量的数据结果，在图片上面添加文字，标注，日期及项目名称等，另在XY轴坐标系还可以设定任意数字进行坐标伸长或者缩短。

2.高配研究级倒置金相显微镜

（1）目镜与物镜：目镜为高眼点大视野平场目镜PL10X，视野范围≥25mm，45°倾斜，固定式分光比 8:2，瞳距可调节，调节范围 45-75mm，配备单刻度十字分划板；物镜为明暗场半复消色差金相物镜。

（2）观察与转换机构：观察筒为30°倾斜正像结构，无限远铰链式三目，瞳距调节范围 50—76mm，支持 5:5、100:0 两档分光比切换；物镜转换器为明暗场≥5孔结构，带 DIC 插槽，适配微分干涉组件。

（3）调焦机构：粗调行程≥25mm，微调精度0.001mm；配备防止下滑的松紧调节装置和随机上限位装置；内置 100-240V 宽电压系统，双路电源输出；采用数字调光，具备光强设定与复位功能、反射/透射光切换开关、明暗场一键切换功能。

（4）载物台与聚光镜:机械移动载物台，外形尺寸≥240mmX200mm，移动范围≥ 30mmX30mm，带 Y 轴锁定机构、透射系统挡光板及玻璃载物台板。聚光镜为摇出式消色差聚光镜，数值孔径 N.A.0.9。

（5）照明系统：照明系统为落射式柯拉照明系统，带可变孔径光阑和中心可调视场光阑；支持 100V-240V 宽电压输入，搭载 5W 暖色 LED 照明，亮度连续可调，灯室为后置式且已预定中心；配备蓝色滤色片，满足常规观察的滤光需求。

（6）超清数码成像系统（CCD）：高清 2000 万像素，USB3.0 数字式，成像清晰，画面流畅；可连接至计算机进行图像实时成像采集，拍照，录像，测量，编辑，保存和打印图片。详细参数如下：传感器：IMX183CQJ-J；颜色类型：彩色；有效分辨率：5472(H) x 3648(V)；视频模式：4096 x 3286 ，1792 x 1374，896×684；像元尺寸：2.40μm x 2.40μm；靶面尺寸：1英寸；快门模式：卷帘快门；视频格式与帧速：15帧@5472x3648, 53帧@2736x1824，67帧@1824x1216；白 平 衡：自动白平衡；曝光时间: 自动或手动可调(0.13ms – 15s)；Binning模式:2x2, 3x3； 位数：12bit；数据传输：USB3.0；对 比 度: 手动或自动可调；伽马值: 手动或自动可调；配套软件功能：可实现显微镜图片实时成像功能，可以实现拖动鼠标任意测量，平行线之间距离测量，任意两点画椭圆，自动计算面积及周长，任意三点画圆并自动计算面积和周长。并可以在保存的图像上面显示所测量的数据结果，在图片上面添加文字，标注，日期及项目名称等，另在XY轴坐标系还可以设定任意数字进行坐标伸长或者缩短。