附件1：

锂电池性能检测设备主要技术参数

一、技术指标：

1.4通道电化学工作站

★1.测量通道：4 个（最多可扩展至 5,6,7，8 个乃至更多）；

2.恒电位控制范围：±10V；

★3.恒电流控制范围：±1A（最大可扩展至 20A,40A,100A）；

4.电位控制精度：0.1%×满量程读数 电流控制精度：0.1%×满量程读数；

5.电位灵敏度：≥1uV，电流灵敏度：≥1pA；

6.电流量程：2A～2nA，共 10 档；

★7.最大输出电流：±1A，可扩展至 100A；

8.槽压输出：±21V 电流扫描增量：1mA @1A/mS；

9.CV 和 LSV 扫描速度：0.001mV～10000V/s 电位扫描电位增量：0.076mV @1V/mS；

10.CA 和 CC 脉冲宽度：0.0001～65000s DPV 和 NPV 脉冲宽度：0.0001～1000s；

★11.槽压输出：±21V

12. IMP频率：10uHz～1MHz；

★13.接口扩展：可选丝束电极，增加丝束电极接口；

14.交流阻抗频率响应：10Hz～1MHz；

15.稳态极化：开路电位测量（OCP）、恒电位极化（i-t 曲线）、恒电流极化、动电位扫描（TAFEL 曲线）、动电流扫描（DGP）；暂态极化：任意恒电位阶梯波、任意恒电流阶梯波、恒电位阶跃（VSTEP）、恒电流阶跃（ISTEP）；计时分析：计时电位法（CP）、计时电流法（CA）、计时电量法（CC）；伏安分析：线性扫描伏安法（LSV）、线性循环伏安法（CV）、阶梯循环伏安法（SCV）#、方波伏安法（SWV）#、差分脉冲伏安法（DPV）#、常规脉冲伏安法（NPV）#、常规差分脉冲伏安法（DNPV）#、差分脉冲电流检测法（DPA）、双差分脉冲电流检测法（DDPA）、三脉冲电流检测法（TPA）、积分脉冲电流检测法（IPAD）、交流伏安法（ACV）#、二次谐波交流伏安（SHACV）、傅里叶变换交流伏安（FTACV）；电池测量：电池充放电测试、恒电流充放电、恒电压充放电、恒电流间歇滴定技术（GITT）、恒电位间歇滴定技术（PITT）、电化学阻抗（EIS）～频率扫描（电位控制模式/电流控制模式）、电化学阻抗（EIS）～时间扫描（电位控制模式/电流控制模式）、电化学阻抗（EIS）～电位扫描（Mott-Schottky 曲线）；

★16、为保证后续的售后服务，需制造厂家或者投标公司提供ISO9001质量认证（提供加盖公章的证书复印件）

17.需搭配一台测试电脑，系统：windows 11；处理器：英特尔U5-225；内存：16GB；硬盘容量：512GB；无线网卡：wifi+蓝牙；显示器：23.8英寸；且含有线键盘鼠标

2.冷冻干燥机

★1.冷阱凝冰容量：≥4L/24h。冷凝器温度：≤-55，最低可达-72℃（环境温度低于24度）。

★2.冷阱一体成型，采用直接捕冰式冷阱，冷凝器中盘管和腔室需耐腐蚀，采用特氟龙涂层。

★3.标配一键泄压装置，和热气除霜模式，底部辅助电热除霜，并包含积水检测报警系统；

4.进口品牌防腐涂层真空泵，抽气率≥1090 L/min，230 V, 50/60 Hz，配有油雾过滤器，气镇阀，止逆阀。

5.主机可以放置桌面，干燥室为透明有机玻璃材质，可外接8个多歧管外挂冻干瓶，内部隔板冻干面积≥0.21m2。

6.大于7寸液晶触摸显示屏，设备包含泵油提示系统，真空异常报警，当30min内设备真空度高于6.1mbar，设备会报警提示使用人检查气密性。

★7.设备具备报警代码，必须包括断电、一级制冷异常、二级制冷异常等故障可被记录查看。

8.皮拉尼真空计，可实现真空控制，真空控制范围必须是0.01-1000mbar。

9.备环境温度异常报警，制冷系统配备压力保护开关，当环境温度过高或者设备通风不畅等引起设备运行环境不达标时，制冷系统的压力保护开关会启动并报警。

10.设备包含样品温度的参考模拟软件，通过水的饱和蒸汽压曲线，设备模拟显示真空度对应下的样品温度。

★11、为保证后续的售后服务，需制造厂家或者投标公司提供ISO9001质量认证（提供加盖公章的证书复印件）